## Slide 1
PRECITEST SYSTEM
PTS 激光自动测试平台
项目深度分析报告
Python / Tkinter · 多进程架构 · SCPI 仪器控制 · 自动化报告生成
v5.3.6 · 16,496 行代码 · 64 个源文件 · 8 大测试模块 · 92 次提交
2026-08

## Slide 2
项目概览 · 它是什么
02
PTS（PreciTest System） 是一套面向激光器测试的桌面级自动测试平台：以一台主控 GUI 调度光开关切换光路，驱动频谱仪、信号源、示波器、波长计、功率计等 8 类仪器，完成种子源激光的 RIN、线宽、时域、信噪比、单频、功率、PZT 调制与相噪共 8 项测试，并自动汇总生成 Word 报告。
16.5k
自有代码行数
64
Python 源文件
8+2
测试模块 / 一键变体
92
Git 提交次数

## Slide 3
总体架构 · 三层解耦 + 多进程隔离
03
界面层 BaseTestGUI · 8 个模块 GUI
嵌套窗口 / 线程安全日志 / 可中断测试线程
流程层 BaseTestRunner · 模板方法
清目录→连接→配置→循环测量→收尾→关资源
仪器层 VisaInstrument · VISA 基类
*IDN? 校验 / @py 后端优先回退 / SCPI 读写
core/（v5.3.0 重构产物，1,378 行）
多进程架构
主平台 IntegratedPlatform
每个测试模块 = 独立子进程
msg_queue 子→主 报告状态
cmd_queue 主→子 下发 START
MODULE_REGISTRY 注册表
单模块崩溃不拖垮平台

## Slide 4
测试模块矩阵 · 光路 A / B
04
RIN 相对强度噪声
频谱仪 6 频段扫测
DC / 放大常数修正
线宽测量
延时自外差法
洛伦兹拟合求线宽
时域测试
示波器测峰峰值 / 直流
计算调制深度
光谱信噪比 SNR
OSA 扫谱测 SNR
截图前重设 RefLevel
单频测试
DFB 温度 + 电流双扫
边模抑制比判定
PZT 调制 / 波长
波长计 DLL 测
种子中心波长
相位噪声
pywinauto 驱动
第三方上位机程序
功率测试（光路B）
USB 功率计
输出功率与稳定性

## Slide 5
一键测试 · 编排流程
05
01
选择模块组合
卡片勾选测试项
02
光开关分组
按通道归并，串行调度
03
切通道→START
切光开关后向子进程下发命令
04
等待完成
轮询 msg_queue 状态消息
05
汇总报告
docxtpl 生成 Word 报告
共用仪器串行化 通道 3 的种子光测试在 RIN 结束后串行执行——两者共用同一台频谱仪 FSV3004
数据跨模块复用 信噪比程序的中心波长不再手填，自动使用 PZT 调制程序读到的种子波长值
底噪自动测量 通道 4 无光时自动执行底噪测量，纳入一键流程（v5.3.5）

## Slide 6
仪器互联 · 四类自动化接口
06
pyvisa · SCPI
频谱仪 FSV3004 ×2、信号源 ×2、示波器、OSA、USB 光开关、USB 功率计；@py 纯 Python 后端优先，免装 NI-VISA，失败自动回退
pyserial · RS-485
DFB 种子激光器：115200 波特率自定义帧协议（帧头 0x50 0x00 / 帧尾 0x0D 0x0A），驱动电流与温度控制
ctypes · DLL
HighFinesse 波长计 wlmData.dll 完整 Python 封装（drivers/ 1,443 行），实时读取种子中心波长
pywinauto · GUI 自动化
跨进程点击第三方相噪上位机（Java AWT 窗口）按钮，按波长自动选择 1μm / 1.5μm 测量程序

## Slide 7
数据链路 · 从测量到报告
07
仪器测量
各模块输出 CSV
波形 / 数值 / 截图
结果落盘
Rin/ WaveLength/
SpectrumSNR/ … 目录
数据汇集
data_collector
assemble_report_data()
模板渲染
docxtpl 渲染
template_default.docx
Word 报告
输出至 C:\PTS\report
含 InlineImage 图表
另有储备： SQLite 结果库（data/pts_test_results.db）与 web 化雏形（FastAPI + WebSocket + 仪器 Agent + 前端，~1,400 行），为平台从单机走向网络化铺路。

## Slide 8
代码规模 · 模块分布（行数）
08
Chart: 
| path_a 种子源 | main_platform | drivers 波长计 | core 基类 | web 雏形 | utils 组件 | path_b+report
行数 | 6241 | 1325 | 1443 | 1378 | 1400 | 900 | 740
38%
path_a 占比——7 个测试模块与波长计封装是系统主体
8 → 1
v5.3.0 将 8 个模块共性下沉 core/，附迁移文档
×2
drivers/ 与 path_a/drivers/ 完全重复（1,443 行 ×2）

## Slide 9
版本演进 · 从单机工具到平台化
09
v5.2 及以前
单机 GUI 工具集
功能逐个堆叠，模块间大量复制粘贴
v5.3.0
架构大重构
抽取 core 三层基类、pyvisa-py 后端、配置 dataclass 化、网络配置工具
v5.3.1–3.6
测量细节打磨
调制深度 / RefLevel / 通道档位 / 种子波长复用 / 统一前端风格
进行中
Web 化探索
FastAPI + WebSocket + 仪器 Agent 管理系统，rin_service 剥离业务逻辑
92 次提交 · 最新 v5.3.6（2026-08-06）

## Slide 10
工程亮点
10
架构清晰
三层解耦 + 注册表式插件机制，新模块只改一处即可接入
进程隔离
每测试独立进程 + 双向队列通信，故障不扩散
免环境依赖
pyvisa-py 后端免装 NI-VISA；netsh 辅助 IP 一键配网
中文工程化
统一主题 / DPI 自适应 / Markdown 操作手册 / PyInstaller 打包
四类接口全覆盖
SCPI、串口、DLL、GUI 自动化，异构仪器统一纳管
闭环到报告
测量 → 落盘 → 汇集 → docxtpl 模板 → Word 报告全自动

## Slide 11
改进建议 · 下一步
11
路径硬编码 数据目录固定 C:\PTS\zhongzi，建议相对化 / 环境变量，降低迁移成本
脆弱的 GUI 自动化 相噪模块按固定像素坐标点击 Java 窗口，对分辨率敏感，建议改控件级定位
重复代码 drivers/ 与 path_a/drivers/ 完全重复，合并可减 1,443 行
缺工程配置 无 requirements.txt / 自动化测试 / CI；abandoned、build/dist 应移出仓库
逻辑与界面耦合 测试逻辑内嵌 Tk GUI，子进程开销大且 web 端难复用；推广 rin_service 剥离模式
消息协议 magic-string 状态协议升级为结构化消息，便于 WebSocket 双端复用

## Slide 12
从单机工具，到平台化测试系统
PTS v5.3.6 · 深度分析报告 · 2026-08